## Slide 1: Движение вперед - к МЛЭС
Учебный Семинар HYPACK® 2020
Январь 2020

## Slide 2: Сравнение МЛЭС и ОЛЭС
Преимущества:
Экономия времени: MЛЭ предоставляет данные более высокого разрешения и полное покрытие дна. Более точные вычисления объемов.
Недостатки:
Больший объем данных для обработки, т.е. увеличение продолжительности обработки. Возрастание источников погрешности в связи с наличием дополнительных датчиков.
Пример съемки МЛЭ канала, ранее обследованным только ОЛЭ. Объект между профилями не был обнаружен ОЛЭ.
Ужасно:
По данным съемки ОЛЭ затонувший самолет невозможно идентифицировать.

## Slide 3: Количество при сборе данных
ОЛЭ получает один возврат за один сигнал
МЛЭ может получить сотни возвратов за один сигнал

## Slide 4
Различия размеров озвученного участка или «отпечатка»
8 градусов
(6,99’ или 2,13 m.)
3 градуса
(2,6’ или 0,79 m.)
1.5 градуса
(1,3’ или 0,40 m.)
0.5*1.5 градуса
(0.44’ x 0.87’ или 0.14 m x 0.27 m)
Размер отпечатка луча 8 градусов - 2.1м на глубине 15м
+
Notes: Отметьте разность плотности данных при уменьшении луча.
Более высокое разрешение и точность по горизонтали и по вертикали.

## Slide 5: Различия при сборе данных

## Slide 6: Преимущества МЛЭ
Склон реки или канала
Есть слабая способность «видеть» под судами… приходится ждать, пока суда не уйдут для съемки ОЛЭ.
Notes: С МЛЭ обычно не нужно ждать, пока пришвартованные суда уйдут, поскольку развертка МЛЭ может озвучить дно под судами.

## Slide 7: ОЛЭ - простота

## Slide 8: Однолучевой эхолот
Измеряет время прохождения сигнала от сонара до дна.
Система обычно создает акустическую посылку несколько раз в секунду.
Скорость звука * Время = Расстояние
Звуковой импульс
Дно
HYPACK
ОЛЭ может сделать только одно измерение за раз, поэтому он называется однолучевым эхолотом.
Звучит там, где Вы находитесь.

## Slide 9: ОЛЭ - характеристики луча
С увеличением размера луча увеличивается и размер опечатка на дне. Глубина - самый сильный эхосигнал в этом участке.
 | 20 футов | 40 футов
3 градуса | 1.0 | 2.1
5 градусов | 1.7 | 3.5
8 градусов | 2.8 | 5.6
Радиус отпечатка

## Slide 10: Сложность МЛЭС

## Slide 11: Типы батиметрических сонаров
      МЛЭ измеряет множество глубин в окрестностях
      В чем различие между физическим формированием лучей и интерферометром?
      Система с физическим формированием лучей использует метод амплитудного детектирования дна, аналогично однолучевому сонару.
      Интерферометрическая система использует фазовый метод детектирования путем определения сдвига по фазе сигнала поступающего на два и больше элементов акустической приемной решетки.
      В заключение, системы с формированием лучей измеряют диапазон для каждого угла, а интерферометры измеряют угол для каждого диапазона. Метод детектирования физическим формированием лучей основан на амплитуде и фазе сигнала. Интерферометр использует только измерение фазы сигнала.

## Slide 12: Понимание трассировки луча
Высокая скорость звука
Низкая скорость звука
Более низкая скорость звука
Угол исходящего сигнала
Более высокая скорость звука
Истинная позиция и глубина сигнала
Профиль скорости звука исправляет глубину

## Slide 13
Поправки за скорость звука
Скорость Звука
Введите глубину и скорость звука
Импортируйте профиль СЗ из текстового файла
Получите автоматически от MVP
Профиль будет применен в реальном времени для тестов качества.
Squat and Settlement / проседание судна на ходу
Введите изменение осадки по скорости в таблице.
Берется скорость над грунтом, т.е. не учитывается течение!
Редактор профиля скорости звука в HYSWEEP®
ИПСЗ Sontek YSI Castaway Простая загрузка профиля через Bluetooth
Notes: 13

## Slide 14: Скорость звука - неверные значения
Использование неверной скорости звука приводит к погрешности глубины.
Такая погрешность возрастает с диапазоном и известна как «улыбка» в данных МЛЭС.

## Slide 15: Установка датчика
Итак, где установить МЛЭС?

## Slide 16: Базовая точка на судне (БТ)
Вверх
Вправо
Назад
Вниз
Вперед
Влево
Центр Тяжести судна
Найдите центр тяжести судна (ЦТ)
Он важен для выполнения точных и повторяемых съемок.
Понимание того, что ЦТ судна динамичный и его положение следует проверять.

## Slide 17
Установите ДК как можно ближе к ЦТ судна.
Установка МЛЭ (главная проблема -как можно более жесткое крепление)
В порядке предпочтения
В киле в плоскости ЦТ судна.
В шахте в плоскости ЦТ судна.
На штанге, в киле, на носу
Или на борту.
Система позиционирования - разместите антенну GPS как можно выше и над ЦТ судна. Альтернативная система позиционирования также должна иметь чистое небо (например, тахеометр)
Курсоуказатель - местоположение не так критично, однако, точные измерения офсетов добавят к точности всей системы.
Установка

## Slide 18: Синхронизация часов

## Slide 19: Зачем нужна синхронизация?
Следует синхронизировать данные, если у вас есть МЛЭ, передающий данные с метками времени UTC
Выполняйте синхронизацию, если планируете исправлять вертикальную качку в пост обработке.
Выполняйте синхронизацию, если планируете исправлять позиции GPS в пост обработке.
Выполняйте синхронизацию, если используете данные топографических лазеров на БПЛА

## Slide 20: Подготовка к синхронизации часов ПК
Функция синхронизации часов требует, чтобы ПК мог принимать изменения от других программ.
Следует отключить User Account Control, что позволит ПО обновлять время ПК.
Если не отключить эту настройку, Часы Veritime будут работать, но время ПК не будет изменяться.

## Slide 21: Как работает синхронизация часов
GPS
WINDOWS
Время
Время UTC от GPS принимается в строке ZDA с частотой 1Гц и опционально в сигнале PPS
Часы Veritime
Использование время GPS, часы мониторятся и обновляются раз в секунду. Текущее время передается в WINDOWS для обновления часов ПК.
Метки времени устройств используют время VERITIME. Если время WINDOWS изменить не удалось, метка времени устройства все еще синхронизировано со временем GPS.
Время в Окне Данных - местное время от VERITIME

## Slide 22: Синхронизация часов: Как это работает
Когда сообщение ZDA поступает на ПК: (Только с частотой 1Гц!)
  СЪЕМКА HYPACK сравнивает время UTC от GPS (исправленное на часовой пояс) со временем часов Veritime (СЪЕМКА HYPACK).
  Она может ускорить часы VERITIME или замедлить их так, чтобы они совпадали с UTC.
  Следует подождать одну или две минуты после запуска СЪЕМКИ HYPACK, прежде чем начать съемку, чтобы модель часов VERITIME синхронизировались со временем UTC. СЪЕМКА будет показывать предупреждение «No Synch» до тех пор, пока не начнется синхронизация.
Когда поступает сообщение GGA (любая частота):
  СЪЕМКА HYPACK использует метку времени в сообщении GGA (исправленную на часовой пояс) как метку времени для позиционирования.
Когда поступает сообщение от эхолота, ДК и других датчиков - не GPS:
  СЪЕМКА HYPACK получает метку времени от часов VERITIME, которые синхронизированы с UTC за вычетом часового пояса.

## Slide 23: Синхронизация часов
Синхронизация выполняется только при использовании драйверов GPS.DLL, POSMV.DLL, F180.dll и NOVATEL.DLL.
Сообщение | Действие Veritime | Метка времени
‘ZDA’ от GPS | Модель часов VERITIME исправляется | Разность пишется в файл RAW
‘GGA’ или ‘GGK’ от GPS | Ничего | Из сообщения GGA/GGK
Эхолот, гирокомпас и другие датчики | Ничего | Из модели VERITIME
  Это время исправляется на местное время с учетом времени запаздывания и используется как метка времени для позиционирования.

## Slide 24: Синхронизация часов - блок 1PPS
GPS
ПК
Вывод RS-232 (GGA, VTG, ZDA)
GPS
ПК
Вывод RS-232 (GGA, VTG, ZDA)
Блок 1PPS
Вывод 1 PPS (1 имп. в сек.)
Вывод RS-232 (GGA, VTG, ZDA)
С информацией 1PPS на линии CTS
Без блока 1 PPS
С блоком 1 PPS
12В пост.т.
Без блока 1PPS: Время сообщения ZDA основано на поступлении первого знака сообщения ZDA на ПК.
С блоком 1PPS: Время сообщения ZDA основано на поступлении сигнала 1PPS.

## Slide 25: Блок 1 PPS
Питание 12В
Вывод RS232 (на ПК)
Ввод 1 PPS
(от GPS) Разъем BNC
(от GPS) Требуется ZDA 1 Гц. Может нести импульс 1PPS на 8 или 9 контакте.
Индикатор приема 1 PPS
Мигает КР/ЗЕЛ каждую 1 секунду при верной работе
Использование блока PPS необходимо для распознавания ПК сигнала 1PPS.
Блок PPS конвертирует короткий импульс в стабильный, хорошо детектируемый сигнал.

## Slide 26: Тестирование синхронизации
Убедитесь в том, что вы отслеживаете разность времени VERITIME и GPS!
Разность должна быть небольшой (<20мсек) и возвращаться к 0.0 после всплеска.
Если она большая и не возвращается на ноль, что-то не так. Остановите СЪЕМКУ
Только ZDA
ZDA и блок 1 PPS

## Slide 27: Синхронизация часов ПК
Выберите один датчик GPS для синхронизации часов ПК со временем UTC на страничке HYPACK Configuration.

## Slide 28: Настройка 1PPS
Вкладыш General в настройках драйвера GPS:
Укажите использование Блока 1PPS.
Всегда отображайте график синхронизации!

## Slide 29: Тестирование ZDA и 1PPS: Утилиты
Тест сообщений ZDA на постоянство и точность.
В меню ‘Utilities – Calibration’.
График показывает погрешность синхронизации в мс. Погрешность означает разность между временем VERITIME и временем поступления сообщения ZDA

## Slide 30: Дополнительное оборудование МЛЭС

## Slide 31: Где установить датчик качки (MRU)?
Как можно ближе к центру тяжести судна. Если нельзя установить в ЦТ, тщательно измерьте офсеты.
ДК
ДК
GPS
GPS
Антенна эхолота
Антенна эхолота

## Slide 32: Стоимость ДК

## Slide 33: Различия в редактировании

## Slide 34: SBES в HYPACK®
Использование программы SBMAX64, редактирование никогда не было таким простым

## Slide 35: МЛЭС – Редактирование в HYSWEEP
Редактирование данных МЛЭС более наглядное, чем ОЛЭ.

## Slide 36: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500