## Slide 1: МЛЭС - Тесты Patch и качества.
Учебный Семинар HYPACK® 2020
Январь 2020
D
С
F
E
В
А

## Slide 2: Введение
Данная презентация фокусируется на калибровании и тестировании качества МЛЭС. В текущей сессии освещены следующие вопросы.
Необходимо знать основы редактирования в Редакторе МЛЭС HYPACK, чтобы освоить эту презентацию.
  PATCH TEST
  Тест Качества
  Сравнение данных МЛЭ и ОЛЭ

## Slide 3: PATCH TEST

## Slide 4: Patch Test МЛЭ
Пример не учтенного наклона антенны МЛЭ вдоль оси бортовой качки - увеличение погрешности на внешних лучах.
Процедура Patch Test определяет:
Истинные угловые поправки вдоль оси бортовой качки (Roll), килевой качки (Pitch), курсового угла (Yaw). Угловая поправка между ориентацией антенны эхолота и датчика качки и между курсовым углом судна и антенны. Может привести к погрешности определения глубины и ее местоположения.
Времени запаздывания GPS (latency ). Не зависит от эхолота. Может привести к погрешности определения местоположения точек глубин.
Требования ИК Армии США (USACE) к Патч Тесту (инструкция EM1110-2-1003)
Патч тест выполняется при установке системы на судне и периодически при изменении местоположения датчиков для определения изменения в угловой ориентации антенны относительно основных осей судовой системы координат.

## Slide 5
Тест угловой поправки по оси крена (Roll)
Найдите плоский участок.
Канал – оптимальное место.
Якорные стоянки тоже подходят.
Местоположение теста
Latency, Pitch и Yaw:
Найдите участок склона (или объект).
Склоны канала - отлично.
Пересечение трубопроводов тоже подходит!
Весь тест можно выполнить на этом участке. Есть и плоское дно и объект.
Notes: Хороший график! Межгалсовое расстояние? 1 глубина в мелководной части, как говорится в другом слайде? 1.5 глубины? - кажется, так говорил Пат.

## Slide 6
Галсы - одна антенна.
Тест угловой поправки по оси крена (Roll)
  Галс A-B. В обоих направлениях, плоское дно, промерная скорость.
Угловой офсет по оси дифферента (Pitch)
  Галс C-D. В обоих направлениях, изменение рельефа, промерная скорость.
Угловой офсет по оси курса (Yaw)
  Галсы C-D и E-F. Два галса с офсетом, одно направление, изменение рельефа, промерная скорость.
  Межгалсовое расстояние равно средней глубине вдоль склона.
Тест времени запаздывания (Latency):
  Галс C-D. В одном направлении, изменение рельефа, высокая скорость, затем низкая скорость.
D
С
F
E
В
А
Notes: 6
Хороший график! Межгалсовое расстояние? 1 глубина в мелководной части, как говорится в другом слайде? 1.5 глубины? - кажется, так говорил Пат.

## Slide 7
Галсы - две антенны
Зеленый = Антенна левого борта.
Красный = Правый борт.
Тесты «Roll» и «Pitch»:
Иная геометрия для перекрытия данных левой и правой антенны по отдельности.
Нужно 3 галса вместо 2.
Галсы A и B для правой антенны.
Галсы B и C для левой антенны.
Некоторые двухантенные МЛЭ монтируются жестко, их можно рассматривать как одна антенна.
Notes: 7
Хороший график! Межгалсовое расстояние? 1 глубина в мелководной части, как говорится в другом слайде? 1.5 глубины? - кажется, так говорил Пат.

## Slide 8
Галсы съемки - лазерный сканер
Данные Optech ILRIS в HYPACK®
Оптимальное место – парковка с рекламными щитами!
  Пары галсов A-C или B-D можно использовать для определения всех параметров: углов крена, дифферента и курса.
Галсы на парковке
Если нужно выполнять тестирование на воде, найдите неподвижную конструкцию, выступающую из воды.
Notes: 8
Хороший график! Межгалсовое расстояние? 1 глубина в мелководной части, как говорится в другом слайде? 1.5 глубины? - кажется, так говорил Пат.

## Slide 9
Не считайте патч тест ТОЧНЫМ!
Выполните проходы по галсам несколько раз и используйте средние результаты. Инструменты в MBMAX позволяют сохранять историю результатов
Убедитесь в том, что качество приема GPS хорошее.
Для снижения погрешности позиционирования рекомендуется использовать RTK режим GPS.
На что обратить внимание во время тестирования:
Не делайте тест на мелководье
Тест на глубокой воде лучше.
В самой глубокой части района съемки.
Notes: 9
Хороший график! Межгалсовое расстояние? 1 глубина в мелководной части, как говорится в другом слайде? 1.5 глубины? - кажется, так говорил Пат.

## Slide 10
В MBMAX64 Вы можете загрузить все линии за одну сессию, затем выбрать нужную пару галсов для отдельного теста при переходе во 2 фазу.
Выберите пару галсов, отредактируйте данные и приступайте к тестированию. Обратите внимание на расхождение данных на внешних лучах. Исправится после определения угловых офсетов в Patch Test.
Используйте иконку с гаечным ключом для разреза вручную.
Разрез для Roll: Поперек галса на плоском дне.
Разрез для Pitch: Вдоль галса по линии трека.
Разрез для Yaw: Вдоль галсов, посередине.
Разрез для времени запаздывания: Вдоль галса по линии трека.
Обработка данных тестирования
Notes: Добавлено время запаздывания также в ОБОРУДОВАНИЕ HYPACK®.

## Slide 11: Как это работает
Хорошая сходимость
Разрезы хорошо совпадают.
Остаточная погрешность минимальна.
Плохая сходимость
Разрезы плохо совпадают.
Большая погрешность.
Метод пошаговой итерации
Разрезы вычисляются при разных угловых (и временном) офсетах. Например, смещение по килевой качке, начиная с -10 до +10 градусов с приращением один градус.
Для каждой величины смещения вычисляется погрешность. Погрешность – среднее расхождение глубин на двух профилях.
Минимальная погрешность обычно свидетельствует о наилучшей сходимости. Не всегда!. Используйте окно профиля для просмотра разрезов и убедитесь в том, что данные от двух разрезов сходятся.
Notes: 11
Добавлено время запаздывания также в ОБОРУДОВАНИЕ HYPACK®.

## Slide 12
Окно PATCH TEST
Выберите команду Patch Test (также вид профиля разреза).
Можно использовать опцию Stack для группировки сразу нескольких профилей.
Выберите тип теста и антенну.
Укажите шаг итерации (Step Size)
Запустите тест
Используйте иконку с ключом и сделайте разрез вручную.
Программа выполнит итерацию и отобразит поправку с минимальной погрешностью. Можно перейти к большему / меньшему значению и посмотреть, не выглядит ли разрез лучше.
По завершению кликните TEST OK.
Notes: 12
Добавлено время запаздывания также в ОБОРУДОВАНИЕ HYPACK®.

## Slide 13
Окно PATCH TEST
По выполнению расчёта, задайте шаг меньше и повторите тест. Если результаты устраивают, кликните TEST OK. Кликните [OK] по завершению настройки для возврата в программу.
Options:
[Сохранить Тест в Историю]: Отображение предыдущих результатов.
Update Config File. Автоматический ввод вычисленных офсетов в HYSWEEP® HARDWARE
Сохранить экран в отчет RFT. Удобно для отчета.
Отчет с офсетами и стандартным отклонением.
Notes: 13
Добавлено время запаздывания также в ОБОРУДОВАНИЕ HYPACK®.

## Slide 14
Порядок тестирования влияет на полученные результаты.
  Сперва определите Время запаздывания. (Если необходимо).
  Примените Latency, выполните тест Pitch.
  Примените предыдущие офсеты, выполните тест Roll.
  Примените предыдущие офсеты, выполните тест Yaw.
Повторите тесты и убедитесь в хорошей повторяемости.
  После определения всех офсетов, выполните тестирование еще раз.
  Используйте тот же порядок – Pitch, Roll, Yaw.
  Второй тест дает лучше повторяющиеся результаты.
Порядок теста и повторение
Если никак не получается получить похожее значение при обработке, выполните повторные проходы по галсам.
Notes: 14
Слово «приличные» глубины немного субъективно... возможно, «очевидные» или «явные»?

## Slide 15
Результаты теста - что с ними делать:
Initial Offset: Офсет до теста. (из HYSWEEP HARDWARE).
Adjustment: Величина офсета, определенная при тестировании.
Final Offset: Введите его в HYSWEEP® HARDWARE.
Результаты
Хорошо.
Не очень. Должна быть U-образная кривая. Не всегда достижимо.
Примеры кривых погрешностей
Notes: 15
Слово «приличные» глубины немного субъективно... возможно, «очевидные» или «явные»?

## Slide 16: Пример PATCH TEST Крен

## Slide 17: Тест Качества

## Slide 18: Тестирование МЛЭС
Что можно получить от Вашей МЛЭС?

## Slide 19: Проверка качества данных многолучевого эхолота
Прим: Можно использовать стандарты ИК Армии США или разработать свои.
Вопросы о качестве данных МЛЭС:
Много ли шума ? (Какова повторяемость данных эхолота?)
Какую часть развертки можно использовать?
Сходимость с однолучевыми данными.
Два теста в MBMAX помогут ответить на эти вопросы
Beam Angle Test – Повторяемость данных МЛЭС по отдельным лучам.
Check Line Statistics - Сравнение Данных МЛЭ и ОЛЭ.
Тип дна Твердое Мягкое
Макс. выброс 0.3м 0.3м
Макс. Макс. ср. откл. <0.03м <0.06м
СКП 95%
глубина < 5м ±0.15м ±0.15м
глубина 5 – 12м ±0.3м ±0.3м
глубина > 12м ±0.3м ±0.6м
Из таблицы 3-1 стандартов ИК Армии США Для гидрографических съемок, инструкция «EM1110-2-1003»
Из стандарта гидрографических съемок МГО S-44, 5 изд.
Категория съемки | Спец. | 1а | 1б | 2
а | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1.0
b | 0.0075 | 0.013 | 0.013 | 0.023
TVU =

## Slide 20: Создайте эталонную поверхность.
Местоположение:
Маленькая площадка с очень плоским, однообразным дном. Средний уклон не более 5%
Эта поверхность должна устранить погрешность позиционирования DGPS.
Использование множества данных на перекрытиях на участках близких к надиру (при обработке) дает наилучшую оценку глубины.
Подготовка и сбор данных
Два набора из 9 параллельных галсов, пересекающихся под углом 90 градусов.
Межгалсовое расстояние = глубине. Что даст оценку данных МЛЭС до 75 градусов от вертикали.
Эталонная матрица с размерами ячеек 30 * 30см.
Выполняйте эту съемку в период низкой или высокой воды, чтобы уменьшить потенциальное влияние погрешностей определения поправки за уровни. Определите профиль скорости звука непосредственно перед тестом.
Выполните проходы по эталонным галсам.
Выполните проходы по контрольным галсам: по диагонали или по центру квадрата эталонной поверхности. Не используйте данные из съемки для эталонной поверхности!!!
Участок с плоским однообразным дном.
Пример галсов для создания эталонной поверхности.

## Slide 21
Эталонная Поверхность: Шаги обработки
От съемки до эталонной поверхности XYZ
Используйте ручную матрицу вокруг эталонной съемки. Размер ячеек равен 30 * 30см
Загрузите эталонную съемку в MBMAX64.
Примените поправки за уровень и скорость звука. Ограничьте лучи до 45 градусов. Удалите выбросы.
Сохраните в XYZ (одну точку в ячейке, среднюю, 3 точки).
Ручная матрица.

## Slide 22: Тестирование МЛЭ системы:
Контрольные Галсы МЛЭ
Используйте ту же ручную матрицу, которую Вы использовали для создания эталонной поверхности.
Загрузите данные контрольных галсов в MBMAX64.
Выполните обычное редактирование. НЕ ограничивайте развертку по углам. Нужно создать статистику для всех имеющихся в системе лучей.
Запустите утилиту Beam Angle Test из меню Tools. Фаза 2
Откройте Эталонную Поверхность (Сохраненную в XYZ в п.3)

## Slide 23
Тест Различных Лучей
Статистика расхождений: Эталонная поверхность – контрольные галсы.
Вкладыш Comparison – общий результат
Ось X – угол луча.
Ось Y – разность глубин.
Крестики показывают постоянную погрешность.
Нолики показывают повторяемость.
Наибольшая погрешность на уровне 95% обеспеченности.
Вкладыш Details – сравнение по отдельным углам.
Mean Difference показывает постоянную погрешность.
Гистограмма распределения.
Уровень 95% обеспеченности = 2 СКП
Max Outlier = Наибольшее расхождение.
Notes: 23

## Slide 24: Beam Angle Test в действии
или «Тест Качества»
Notes: Пат просил пример с индуцированной качкой.

## Slide 25: Сравнение Данных ОЛЭ и МЛЭ

## Slide 26: Check Line Statistics
Совпадают ли глубины по данным съемки МЛЭС и ОЛЭ?
или Сравнение МЛЭ и ОЛЭ
Что необходимо:
Эталонная поверхность, созданная МЛЭС
Контрольные Галсы, выполненные ОЛЭ посередине

## Slide 27: Check Line Statistics - Шаги при обработке
Контрольные Галсы ОЛЭ в XYZ
Загрузите Контрольные Галсы ОЛЭ (сырые данные) в SBMAX.
Сохранение в XYZ
Эталонная Поверхность (та же, что и для Beam Angle Test)
Используйте ручную матрицу вокруг эталонной съемки. (Ячейки 30 cm x 30 cm)
Загрузите эталонную поверхность в MBMAX64.
Примените поправки за уровень и скорость звука. Ограничьте лучи до 45 градусов. Удалите выбросы.
Сохраните в XYZ (одну точку в ячейке, среднюю, 3 точки).
Контрольные Галсы - запуск теста
Используйте ту же матрицу, что в шаге 3.
Загрузите данные ОЛЭ (файл XYZ) в MBMAX64.
Запустите утилиту Check Line Statistics из меню Tools.
Откройте Эталонную Поверхность XYZ
Notes: Пат предложил блок-схему.

## Slide 28
Результаты
Еще раз используя статистику расхождений - эталонные минус контрольные глубины.
Гистограмма показывает распределение и постоянную погрешность.
Mean Difference = постоянная погрешность.
ГЛАВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТА!
Среднеквадратическая погрешность (СКП): Разброс разностей
95% Confidence = 2 * Sigma. 95% отклонений попадает в интервал 2 * sigma.
Неплохо! Постоянная погрешность менее 0.1 фута!
Check Line Statistics
Notes: 28

## Slide 29: Пример: ТЕСТ ОЛЭ
или Сравнение МЛЭ и ОЛЭ

## Slide 30: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500