## Slide 1: Сбор и обработка данных донных профилографов
Учебный Семинар HYPACK® 2020
Январь 2020

## Slide 2: Введение
В настоящей презентации содержатся следующие пункты:
Регистрация данных профилографов в HYPACK.
Настройка АЦП National Instruments (Ni-DAQ) для регистрации данных ДП и ГБО.
Обработка данных ДП в редакторе Sub-Bottom Processing

## Slide 3: Регистрация данных донных профилографов

## Slide 4: Регистрация данных донных профилографов
Сбор и обработка данных ДП является стандартной функцией в HYPACK®.
Данные от донных профилографов записываются в формате SEG-Y

## Slide 5: Донные профилографы
HYPACK®
СЪЕМКА
АНАЛОГОВЫЙ ДП СН-1
SUBBOT.DLL
Блок АЦП
NI-USB-BNC 6221, 6341 или 6212
SYQWEST B2010/SB3510HD
Stratabox
Производитель
Программа Управления
(в зависимости от системы)
SUBBOT.DLL
HYPACK®
СЪЕМКА
Донный профилограф Innomar SES-2000
EdgeTech 3000
Для всех ДП используется один драйвер
GeoAcoustics GeoPulse Chirp
Teledyne Odom Chirp III
Benthos Chirp
Knudsen
Falmouth HMS-622
DIGITAL SYSTEMS
АНАЛОГОВЫЙ ДП СН-1
ANALOG SYSTEMS
Особые датчики

## Slide 6
Пример настройки оборудования SUBBOT.DLL
Добавьте датчик позиционирования и драйвер SUBBOT.DLL и выберите тип ДП в окне Установки
Настройки интерфейса должны соответствовать настройкам вывода в ДП.
Notes: 6

## Slide 7
Протестируйте оборудование: EdgeTech Chirp
Не следует использовать фильтр полосы для данных Chirp
Notes: 7

## Slide 8
Установки в HARDWARE для двух приёмников ДП: SUBBOT.DLL
Используйте такую настройку оборудования при работе с двумя аналоговыми ДП одновременно:
Добавьте датчик позиционирования и драйвер SUBBOT.DLL для перового ДП. Измените название устройства, например, «Спаркер» во избежание конфуза системы.
Добавьте мобиль со вторым SUBBOT.DLL и TOWFISH.DLL для позиционирования. Задайте этот пример SUBBOT.DLL как Канал 2 (эти файлы данных будут сохранены как XXX_XXXX_02.seg.) Позиция Towfish.dll будет сохранена для этого файла SEG-Y.
Измените название устройства
Notes: 8

## Slide 9
Сложная настройка в HYPACK® HARDWARE: SUBBOT.DLL
Notes: 9

## Slide 10
Монитор аналогового ДП
Монитор Аналогового ДП используется для настройки триггеров и прослушивания сигналов.
Каждый аналоговый ДП требует своих настроек для получения качественной информации.
При запуске СЪЕМКИ, драйвер автоматически запустит Монитор Аналогового Сигнала.
Кнопка «I/O Channels» - для каждого поля следует настроить канал устройства NI USB к которому подключен сигнал от ДП. Каждому каналу можно задать метку или название, в соответствии с типом ДП, например, «Сигнал Спаркера».
Обычно используется напряжение триггера по умолчанию -5В/+5В, однако уровни напряжения для каналов 1 и/или 2 следует задать вручную. Рекомендованные значения уровней напряжения для систем ДП типа Пингер и Чирп - между -5/+5В и -2/+2В в зависимости от возраста системы, в то время, как гидрофонные решетки для бумеров/спаркеров обычно передают напряжение -1/+1В до -5/+5В в зависимости от чувствительности решетки, усиления гидрофона и отражательной способности дна.
Используйте режим терминала (RSE) и скорость сигнала по умолчанию за исключением продвинутых пользователей.
Notes: 10

## Slide 11
Монитор Аналогового ДП, продолжение
Величины напряжения для Каналов 1 и 2 можно считать «базовым усилением» для канала, важно не обрезать входящие сигналы, поскольку такие обрезанные данные нельзя будет восстановить. Как правило, диапазон мощности задается на одну треть выше реальной мощности входного сигнала.
При наличии проблем конфигурации, в нижней части аналогового монитора появится красное сообщение. Для диагностических целей отображаются следы сигнала и для подтверждения получения сигнала триггера. (Клик по подписям переходит между каналами.) Порог триггера следует задать выше базового напряжения, он отображается линией красного цвета. Каждый раз, когда триггер пересекает эту линию, записывается посылка. В этот момент, если подключение и конфигурация АЦП правильные, можно запустить СЪЕМКУ, убедиться в поступлении данных с корректными параметрами и увидеть как номер посылки постепенно увеличивается в АЦП Мониторе. В окне СЪЕМКИ должен также отображаться график профиля ДП.
Notes: 11

## Slide 12
Настройки аналогового устройства - скорость триггеров и свипов
External Trigger: ДП инициализирует посылку сигнала не в HYPACK, мы только «слушаем» отраженный сигнал.
Iternal Trigger: В HYPACK есть триггер ДП через АЦП NI USB. Можно управлять интервалом посылок.
Internal – SB Divisible: Во избежание интерференции между двумя системами ДП.
Sample Period: Интервал времени на «прослушивание» обратного сигнала от ДП.
Sample Delay: Интервал времени, которое драйвер ждет после посылки сигнала до начала прослушивания отраженного сигнала. Можно использовать эту опцию в глубокой воде для уменьшения длины импульса при прохождении толщи воды.
Notes: 12

## Slide 13
Настройки аналогового устройства - скорость триггеров и свипов, продолжение
В этом примере ДП 1 запускается каждые 250мс с длиной импульса 70мс (+-53м.) Триггер ДП 1 разделен на две части, что дает интервал посылок 500мс при задержке 85мс и длине импульса 150мс.
Можно заметить акустическую интерференцию между двумя системами, если синыы линия занимает тот же промежуток времени. Как видно здесь, такого не происходит, следовательно, интерференции не наблюдается.
Ниже приведена таблица правил для настройки триггеров и длины импульса для различных ДП на максимальной глубине 30м. Заметьте, что для конвертации метров в мс следует разделить их на 0.75
ПРИМ: задайте величину длины импульса немного большей вычисленной для создания запаса на случай флуктуаций свойств дна.
Notes: 13

## Slide 14
Запуск СЪЕМКИ (один ДП)
В окне СЪЕМКИ должен также отображаться график профиля ДП.
Notes: 14

## Slide 15
Запуск программы СЪЕМКА (Два ДП)
При работе двух ДП, должно быть два окна профиля для канала 1 и 2 соответственно.
Notes: 15

## Slide 16
Управление настройками ДП
Есть две опции управления ДП (Опции и Поправки ДП) в верхней части окна профиля:
Опции
Позволяет изменить вертикальный размер профиля используя автомасштабирование или вручную. Можно отобразить горизонтальные линии с заданным шагом в метрах или мс.
Управление настройками ДП в СЪЕМКЕ
Опции профиля
ПРИМ: эти установки не применяются к файлам данных SEG-Y, поскольку HYPACK всегда записывает все сырые данные в такой файл.
Notes: 16

## Slide 17
Управление настройками ДП
Есть две опции управления ДП (Опции и Поправки ДП) в верхней части окна профиля:
Поправки ДП: Это окно управляет полосовыми фильтрами, ВРУ, треком линии дна и режимами дисплея сигнала.
Управление настройками ДП в СЪЕМКЕ
ПРИМ: эти установки не применяются к файлам данных SEG-Y, поскольку HYPACK всегда записывает все сырые данные в такой файл.
Полосовой Фильтр уменьшает внешние шумы, записанные ДП. В общем, для начала фильтрации данных ДП, задайте нижний порог равным половине частоты импульса, а верхний - двойная частота импульса ДП. Например, при использовании ДП, работающего на частоте 4кГц, задайте полосу фильтра от 2 до 8 кГц для начала и подстройте полосу для оптимизации изображения. В общем случае не рекомендуется применять полосные фильтры для данных чирпов, поскольку в самом профилографе выполняется сложная математическая фильтрация.
ВРУ (временное регулирование усиления) имеет три уровня (TVG1, TVG2, TVG3), уоторые можно применить в режиме реального времени. TVG1 применяется к толще водя, TVG2 - от дна до крайнего слоя отложений, TVG3 - для окончания импульса. Задайте TVG3 меньшим, чем TVG2 чтобы предотвратить насыщение, которое может случиться, если усиление будет продолжать расти для длинных импульсов. Задайте период запаздывания для TVG3. Период запаздывания TVG3 начинается на линии дна (начало действия TVG2). ПРИМ: Если задать период запаздывания для TVG3 равное 0, TVG2 будет применено к импулсьу от дна до конца импульса. Для профилографов, не пробивающих дно далеко, обычно используются только TVG1 и TVG2. Оптимальная комбинация зависит от типа ДП и глубины проникновения.
Notes: 17

## Slide 18
Управление настройками ДП
Есть две опции управления ДП (Опции и Поправки ДП) в верхней части окна профиля:
Поправки ДП: Это окно управляет полосовыми фильтрами, ВРУ, треком линии дна и режимами дисплея сигнала.
Управление настройками ДП в СЪЕМКЕ, продолжение
ПРИМ: эти установки не применяются к файлам данных SEG-Y, поскольку HYPACK всегда записывает все сырые данные в такой файл.
Bottom Tracking - отслеживание дна можно выполнить тремя способами:
Calculate/Вычисленное: Вычисление основано на амплитуде сигнала
используя заданные пользователем величины «слепой зоны», порогового диапазона и чувствительности
Manual: Глубина трека дна задается вручную.
Sensor/Датчик: Чтение линии дна от датчика ДП.
ПРИМ: местоположение дна можно задать кликнув на том месте, где должна появится красная линия в окне Амплитуда Сигнала в окне профиля.
Для настройки отображения данных есть режимы TVG и Цвет по Амплитуде. Можно настроить вертикальный масштаб автоматически или вручную.
    Unipolar - оттенки серого, в котором отрицательны часть сигнала обнулена. Применимо для систем Пингер и Чирп.
    Bipolar - оттенки серого, в котором позитивная и негативная части сигнала отображаться одинаковыми оттенками, а полоса около 0 показана 50% светлее. Неплохо подходит для ДП типа Бумер и Спаркер.
    Rectified - оттенки серого как абсолютное значение амплитуды, когда негативная часть импульса преобразуется в позитивную. Неплохо для ДП типа Бумер и Спаркер.
    Color - цветная шкала двухполярного дисплея.
Notes: 18

## Slide 19
Регистрация данных двух донных профилографов в SURVEY
Notes: 19

## Slide 20: Настройка устройства NI-DAQ: Аналоговые ДП и ГБО

## Slide 21: Модели NI-DAQ
NI USB-6221 BNC - рекомендуется в HYPACK (Официальная сводка
Исследований соответствующих моделей.
Рекомендации для новых 16-битных моделей:
      USB-6341 при BNC 2110
      USB-6212 BNC
Chesapeake Technologies
      USB-6210 (триггеры не поддерживаются) – работает с HYPACK
      USB-4431 (24-bit) - не поддерживается в HYPACK

## Slide 22: Установка ПО NI-DAQ
Установите программу NIDAQ951f2.exe на ПК и выполните ее обновление. Может занять один час или больше!
Подключите устройство NI-USB и запустите ПО NI-DAQ.
Протестируйте систему.
Сигнал RSE по умолчанию
источник (Reference Signal Ended).
Не запускайте ПО NI-DAQ вместе с HYPACK.

## Slide 23: Деактивируйте не нужные устройства NI-DAQ
Драйвер NI устанавливает много служб, большинство которых запускается автоматически.
Для работы с устройством нужно только четыре.
Перейдите в Панель Управления - Инструменты Администрирования - Службы и деактивируйте не нужные службы, чтобы избежать потенциальные конфликты с другими устройствами. Активируйте / деактивируйте устройства NI как показано ниже:

## Slide 24
Общая информация об аналоговом мониторе
Монитор Аналогового ДП используется для настройки триггеров и прослушивания сигналов.
Каждый аналоговый ДП требует своих настроек для получения качественной информации.
При запуске СЪЕМКИ, драйвер автоматически запустит Монитор Аналогового Сигнала.
Кнопка «I/O Channels» - для каждого поля следует настроить канал устройства NI USB к которому подключен сигнал от ДП. Каждому каналу можно задать метку или название, в соответствии с типом ДП, например, «Сигнал Спаркера».
Обычно используется напряжение триггера по умолчанию -5В/+5В, однако уровни напряжения для каналов 1 и/или 2 следует задать вручную. Рекомендованные значения уровней напряжения для систем ДП типа Пингер и Чирп - между -5/+5В и -2/+2В в зависимости от возраста системы, в то время, как гидрофонные решетки для бумеров/спаркеров обычно передают напряжение -1/+1В до -5/+5В в зависимости от чувствительности решетки, усиления гидрофона и отражательной способности дна.
Используйте режим терминала (RSE) и скорость сигнала по умолчанию за исключением продвинутых пользователей.
Notes: 24

## Slide 25
Общая информация об аналоговом мониторе, продолжение
Величины напряжения для Каналов 1 и 2 можно считать «базовым усилением» для канала, важно не обрезать входящие сигналы, поскольку такие обрезанные данные нельзя будет восстановить. Как правило, диапазон мощности задается на одну треть выше реальной мощности входного сигнала.
При наличии проблем конфигурации, в нижней части аналогового монитора появится красное сообщение. Для диагностических целей отображаются следы сигнала и для подтверждения получения сигнала триггера. (Клик по подписям переходит между каналами.) Порог триггера следует задать выше базового напряжения, он отображается линией красного цвета. Каждый раз, когда триггер пересекает эту линию, записывается посылка. В этот момент, если подключение и конфигурация АЦП правильные, можно запустить СЪЕМКУ, убедиться в поступлении данных с корректными параметрами и увидеть как номер посылки постепенно увеличивается в АЦП Мониторе. В окне СЪЕМКИ должен также отображаться график профиля ДП.
Notes: 25

## Slide 26
Настройки аналогового устройства - скорость триггеров и свипов
External Trigger: ДП инициализирует посылку сигнала не в HYPACK, мы только «слушаем» отраженный сигнал.
Iternal Trigger: В HYPACK есть триггер ДП через АЦП NI USB. Можно управлять интервалом посылок.
Internal – SB Divisible: Во избежание интерференции между двумя системами ДП.
Sample Period: Интервал времени на «прослушивание» обратного сигнала от ДП.
Sample Delay: Интервал времени, которое драйвер ждет после посылки сигнала до начала прослушивания отраженного сигнала. Можно использовать эту опцию в глубокой воде для уменьшения длины импульса при прохождении толщи воды.
Notes: 26

## Slide 27
Настройки аналогового устройства - скорость триггеров и свипов, продолжение
В этом примере ДП 1 запускается каждые 250мс с длиной импульса 70мс (+-53м.) Триггер ДП 1 разделен на две части, что дает интервал посылок 500мс при задержке 85мс и длине импульса 150мс.
Можно заметить акустическую интерференцию между двумя системами, если синыы линия занимает тот же промежуток времени. Как видно здесь, такого не происходит, следовательно, интерференции не наблюдается.
Ниже приведена таблица правил для настройки триггеров и длины импульса для различных ДП на максимальной глубине 30м. Заметьте, что для конвертации метров в мс следует разделить их на 0.75
ПРИМ: задайте величину длины импульса немного большей вычисленной для создания запаса на случай флуктуаций свойств дна.
Notes: 27

## Slide 28: Разводка АЦП NI-USB
Есть множество возможных конфигураций аналогового триггера и сигнала:
    Один канал ДП с внутренним или внешним триггером.
    Двухканальный ДП с внутренними триггерами (раздельные).
    Двухканальный ДП с внутренним или внешним триггером.
    Двухканальный ДП и ГБО с внутренним триггером.
Настройка АЦП NI-USB 6221, 6341 и 6212:
Sounding Better Январь 2018

## Slide 29: Настройка одноканального ДП - внутренний триггер
В такой конфигурации аналоговый выход 0 передается к аналоговому входу 0.
На аналоговый вход должен быть сигнал BNC T, чтобы триггер можно было передать на ДП.
Аналоговый вход 1 подсоединен к сигналу ДП
вывод. Укажите источник сигнала как Floating Source (FS) *
Вывод сигнала ДП на канале 1
Пассивный фильтр HPF 48Гц
Вывод триггера ДП
*
*
Аналоговый
Монитор
BNC Т
Пассивный высокочастотный фильтр HPF
(резистор и конденсатор)
Задайте напряжение на ±1/3 выше
чем входное напряжение
Не отмечайте эту опцию

## Slide 30: Настройка одноканального ДП - внутренний триггер
Триггер
Конфигурация
В данном примере пингер (Канал 1) используется для съемки.
Укажите режим триггера как внутренний.
Укажите триггер пингера 250мс, а скорость разверток 70мс (52м).

## Slide 31: Настройка одноканального ДП - внешний триггер
В такой конфигурации триггер от ДП или внешнего блока триггера передается к аналоговому входу 0.
Аналоговый вход 1 подсоединен к сигналу ДП
вывод. Укажите источник сигнала как Floating Source (FS) *
Вывод сигнала ДП на канале 1
Пассивный фильтр HPF 48Гц
Вывод триггера ДП
*
*
Аналоговый
Монитор
Не отмечайте эту опцию

## Slide 32: Настройка одноканального ДП - внешний триггер
Триггер
Конфигурация
В данном примере пингер (Канал 1) используется для съемки.
Укажите режим триггера как внешний.
Укажите скорость разверток 70мс (52м).

## Slide 33: Настройка двухканального ДП - внутренний триггер
Вывод сигнала ДП на канале 1
SBP 1 Триггер Ввод
*
*
BNC Т
Аналоговый
Монитор
SBP 2 Триггер Ввод
BNC Т
Вывод сигнала ДП на канале 2
В такой конфигурации аналоговый выход 0 передается к аналоговому входу 0.
Аналоговый выход 1 передается к аналоговому входу 1.
На аналоговый вход 0 и 1 должен быть сигнал BNC T, чтобы
триггеры можно было передать на оба ДП. Удалить
Аналоговый вход 2 подсоединен к каналу вывода 1 ДП, а аналоговый вход 3 - к каналу вывода 2.
Пассивный фильтр HPF 48Гц

## Slide 34: Настройка двухканального ДП - внутренний триггер
Триггер
Конфигурация
В данном примере пингер (канал 1) и спаркер (канал 2) используются для съемки.
Укажите триггер пингера 250мс, а скорость имплуьсов 70мс (52м).
Разделите триггер 1 (250мс) на два, чтобы получить триггер 2 равный 500мс.
Задержите триггер 2 на 80мс, чтобы не было интерференции с пингером (канал 1)
Задайте скорость разверток спаркера (канал 2) 150мс (112м), чтобы не было интерференции с пингером (канал 1)

## Slide 35: Настройка аналогового монитора, задание триггеров, задержки и длины импульса
Настройка интервалов триггеров и скорости сигналов
Ниже приведена таблица правил для настройки триггеров и длины импульса для различных ДП на максимальной глубине 30м. Заметьте, что для конвертации метров в мс следует разделить их на 0.75
Sounding Better, апрель 2017

## Slide 36: Настройка двухканального ДП и ГБО - внутренний триггер
Вывод сигнала ДП на канале 1
SBP 1 Триггер Ввод
*
*
BNC Т
Аналоговый
Монитор
SBP 2 Триггер Ввод
BNC Т
Вывод сигнала ДП на канале 2
Ввод триггера ГБО
Канал ГБО левого борта
Канал ГБО правого борта
BNC Т
BNC Т
Пассивный фильтр HPF 48Гц

## Slide 37: Настройка двухканального ДП и ГБО - внутренний триггер
Триггер
Конфигурация
В данном примере ГБО, пингер (к.1) и спаркер (к2) используются при съемке
Задайте триггер пингера и ГБО на 100мс, а скорость сигала тоже на 100мс (75м).
Разделите триггер 1 (100мс) на пять, чтобы получить триггер 2 равный 500мс.
Задержка триггера не поможет интерфейсу двух систем.
Задайте скорость сигнала спаркера (к. 2) 150мс (112м).

## Slide 38: Настройка АЦП NI-USB-6210 (Chesapeake Technologies)
Вывод сигнала ДП на канале 1
SBP 1 Триггер Ввод
Аналоговый
Монитор
Пассивный фильтр HPF 48Гц
ПО NI
используется для триггера
В ПО NI Test Panel Counter I/O:
Задайте режим Pulse Train Generator
Задайте частоту 4 для триггера 250мс
(или любой другой интервал триггера)
Задайте Duty Cycle равный 3
Теперь триггер будет создаваться каждые 250мс
для ДП или ГБО.
ГБО требуется ввод канала 2 для
Другого канала ГБО
АЦП NI USB-6210 можно использовать в HYPACK, но триггер следует создавать в ПО NI или в другом месте. АЦП NI USB6-210 можно использовать для сбора данных ДП или ГБО.

## Slide 39: Создание блока пассивного высокополосного фильтра 48Гц.
Фильтр PHP 48Гц может удалить характерный гидростатический «шум» (волны), связанный с буксировкой гидрофонной решетки. Этот фильтр не обязателен для систем, имеющих приемопередающую антенну. На снимках ниже показано, как сделать блок пассивного высокополосного фильтра 48Гц.
Вывод сигнала ДП на канале 1
АЦП NI-DAQ
Конденсатор 1W6
Резистор
(коричневый/черный/оранжевый)

## Slide 40: Обработка данных донного профилографа
Данные с низким уровнем сигнала

## Slide 41
Введение
В меню Processing
Для обработки данных в формате SEG-Y и JSF
Полный набор инструментов для обработки
Оцифровка слоев и создание цветных полигонов
Постановка целей
Трехмерные диаграммы (3D Fence)
Ручная оцифровка акустических слоев
Постановка целей
Notes: 41

## Slide 42
Загрузка данных
Меню New Session для загрузки файлов SEG-Y, JSF или Log в новый проект. HYPACK может считывать большинство файлов SEG-Y от внешних программ.
Для продолжения работы с существующими проектом, выберите Open Session и выберите SBP.xml для загрузки всех настроек и файлов данных.
Если пользователь выбирает «New Session», а в папке SBP есть файлы, HYPACK сделает резервную копию, а не удалит существующие файлы в папке SBP.
Позиционирование можно считать из файлов SEG-Y/JSF, RAW или EDT. Можно отредактировать выбросы позиционирования в файлах RAW в Редакторе ОЛЭ и применить исправленную навигацию для профилограмм ДП.
Notes: 42

## Slide 43
Обработка данных
Данные с низким уровнем сигнала
Сырые данные Бумера
Обработанные данные Бумера
  Кнопка Auto Range, TVG & Bottom Tracking под вкладышем Display в меню установок могут дать исходные настройки дисплея данных
  Окно Settings используется для исправления динамического диапазона данных, применения полосного фильтра, ВРУ, трека линии дна, удаления толщи воды и фильтрации качки.
  Вкладыш Dynamic Range управляет видом данных в режимах Bopolar, Unipolar, Rectified и применяет различные палитры цветов для оптимизации изображения.
  Кривые ВРУ (экспоненциальные и заданные пользователем) можно применить к данным. Эти кривые можно сохранить для каждого файла или проекта и импортировать/применить в любой момент обработки.
Notes: 43

## Slide 44
Оцифровка слоев
До 20
различных слоев (пользовательские названия и цвета)
Применение разной СЗ для толщи воды и осадочных пород.
Можно экспортировать слои в формат EDT или XYZ.
Инструмент аннотации
Ручная оцифровка акустических слоев
  Выберите номер рефлектора и вручную оцифруйте каждый геологический слой.
  ЛКМ (+) для добавления точки. Shift ЛКМ (-) для удаления точки, Ctrl ЛКМ (-) для перемещения точки.
  Выберите инструмент аннотации под вкладышем Display для добавления глубины и толщины осадочных пород в местоположении курсора. Аннотации можно добавить или убавить к данным аналогично редактированию рефлекторов.
Notes: 44

## Slide 45
Вид карты с оцифрованными слоями
Изопахи/глубины по оцифрованным точкам
  Глубину рефлектора (слоя) или изопахи (толщина слоя осадочного) можно увидеть в окне View Tracks в процессе редактирования.
  Полезно при оцифровке сравнивать данные на пересечении галсов.
  Точки на каждом из 20 рефлекторов можно видеть как абсолютная глубина или изопаха (глубина залегания).
Окно View Tracks показывает величины изопах для рефлектора в цвете для трех галсов съемки. Есть редактируемая шкала цветов во вкладыше View Tracks.
Notes: 45

## Slide 46
Расцветка слоев
Можно задать цвет для трех отдельных полигонов.
  Еще одна полезная опция - возможность задать цвет для каждого геологического объекта как полигон изопах с выбранным цветом и прозрачностью.
Геологический полигон в цвете
Notes: 46

## Slide 47
Постановка целей
Цели
Добавление, редактирование или удаление целей в режиме редактирования
Потяните за цель для постановки ее на глубине.
Цели сохраняются в файл SBP.tgt в папке проекта.
Цели также отображаются в окне View Tracks.
Notes: 47

## Slide 48: Пример сеанса – Обработка данных.

## Slide 49
Экспорт данных и поправки
Результаты оцифровки рефлекторов можно вывести в формате XYZ или EDT. К результирующим данным можно применить различные поправки, такие как:
Поправка за СЗ в толще воды (средняя СЗ или ПСЗ), а также СЗ в толще породы или скале.
Поправки з уровни из файла поправок за уровень HYPACK.
Поправка за длину вытравленного кабеля, если она не была применена в ОБОРУДОВАНИИ HYPACK. Если данные были записаны в HYPACK и ОБОРУДОВАНИЕ было настроено верно, координаты в файле SEG-Y должны быть верными.
Время запаздывания между измерением и передачей данных на ПК. Смотрите статью в Sounding Better за май 2018.
Можно ограничить вывод файлом границ BRD.
Для каждого файла XYZ генерируется отдельный файл ссылка с поправками в данных.
Можно сделать снимок окна в различных форматах (PNG, JPG, BMP) с или без наложения интерпретаций рефлекторов. Создается файл координатной привязки для каждого снимка, что позволяет использовать снимок как вертикальная сейсмическая завеса во внешних ПО.
Экспортированные данные можно использовать в МОДЕЛЬ TIN для создания поверхностей и объемов либо использовать внешние программы GIS/CAD.
Notes: 49

## Slide 50: Пример сеанса – Экспорт Данных
Notes: 50

## Slide 51
Трехмерные диаграммы (3D Fence)
В HYPACK SUBBOTTOM можно создать 3-мерные диаграммы профилей ДП с наложенными рефлекторами и полигонами изопах.
3мерную диаграмму можно вращать в любом направлении и задать ее прозрачность. Можно обрезать диаграмму файлом границ, чтобы обозначить интересный участок.
Удобное средство визуализации данных в трех измерениях для лучшего понимания донной геологии.
Используйте ЛКМ для вращения диаграммы.
Колесико прокрутки мыши для зума.
Правая кнопка мыши для перемещения.
Notes: 51

## Slide 52: Трехмерные диаграммы (3D Fence)
3мерная диаграмма трех параллельных профилограмм с интерпретацией и шкалами.

## Slide 53: Трехмерные диаграммы (3D Fence)
3-мерная диаграмма двух пересекающихся профилограмм.

## Slide 54: Пример сеанса - 3D Fences
Notes: 54

## Slide 55: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500